仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140616YQ

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批物资（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：数码互动显微镜及控制软件                一批

第二包：数码互动配套设施及网络系统集成          一批

第三包：数码互动用电脑                          一批

第四包：搬家用纸箱                              一批

第五包：自由基分析仪                            1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价，国产设备报人民币。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年6月16日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2014年6月24日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2014年6月16日

第一包：数码互动显微镜及控制软件

联系人：朱老师  联系电话：86862882

具体数量：

| 序 号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 教师用数码生物显微镜 | 套 | 1 |
|  | 学生用数码生物显微镜 | 套 | 48 |
|  | 数码互动实验室控制软件 | 套 | 1 |
|  | 数字切片库系统 | 套 | 1 |
|  | 教师端分析软件 | 套 | 1 |
|  | 学生端分析软件 | 套 | 48 |

具体配置及参数要求：

（一）教师用一体化数码显微镜（1套）

1.放大率范围：40X-1000X

2.光学系统：世界最高级别的无限远光学系统

3.目镜筒：E2-TF 胶链式三目观察筒，倾斜角30度，可旋转360度，双目瞳距：47mm-75mm

4.目镜： CFI 10X/20mm 物镜 CFI E平场消色差4X，NA=0.10；CFI E平场消色差10X，NA=0.25；CFI E平场消色差40X，NA=0.65；CFI E平场消色差100X(油 )，NA=1.25。

5.转换器：内倾式四孔转换器

6.工作台：矩形216mm X 150mm，行程78mm X 54mm，采用低位置X/Y 共轴手柄。

7.照明系统：6V20W卤钨灯亮度可调

8.聚光镜：E2阿贝式=1.25叶片式孔径光栏有对应于每个CFI E平场消色差物镜的位置标记

9.粗微调焦：微调每圈0.2mm，粗调每圈37.7mm。 最小刻度2um（位于微调手轮左侧），粗调离矩可调，工作台有自恢复聚焦机构。

10.教师数码摄像系统

（1）、图像设备：500 万1/2 " CMOS；

（2）、分辨率：2500×2000 有效像素；

（3）、帧率：30dps(最大)、12fps@2500*2000；

（4）、信噪比：>45 dB；

（5）、数据接口：USB2.0（High Speed）；

（6）、扫描方式：逐扫描；行

（7）、自动曝光、自动/手动白平衡。

（8）、标准三目C接口，带调焦功能，内六角螺钉固定，不易拆卸。

（二）学生用嵌入式一体化数码显微镜参数

数码显微镜主要技术参数   （48套）

1．放大倍数：40X-1500X

2．双目铰链式观察筒：倾斜30°可360°旋转，双视度可调±5，双目瞳距：47-75 mm

3．CF大视场、高眼点目镜：10X；

4．CF物镜：4X（0.10）/WD:25,10X（0.25）/WD:6.7,40X（0.65、弹簧）/WD:0.6，100X（1.25、弹簧、油）/WD:0.14

5．镜体采用一体化结构,无限远光学系统。

6．物镜转换器：多滚珠轴承式四孔转换器

7．粗微调：共轴粗微调，采用三角导轨滚柱交叉导向机构.在载物台操作手轮的两侧设有微调焦机构，用于精确调焦；调焦手轮与载物台移动手柄位置较低,位于同一水平高度可单手舒适操作.一侧有粗微调焦旋钮，带上限位及松紧调节环；具有过载保护装置，粗调范围：22 mm， 微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2 μm

8．矩形平台：面积：155×134 mm。

9．双层机械平台：行程为76mm×40mm，以右手控制，游标刻度为0.1mm。

10．聚光镜：垂直移动范围：10 mm，阿贝式NA=1.25 带孔径光栏，蓝色滤色片Φ33 mm

11．光源：内藏式卤素灯6V20W，更换灯泡方便，无须从底部安装

12. 具有防霉装置

13. 学生嵌入式一体化数码摄像系统

（1）、图像设备：300 万1/2 " CMOS；

（2）、分辨率：2048×1536 有效像素；

（3）、帧率：30fps(最大)，18fps@2048*1536；

（4）、数据接口：USB2.0（High Speed）；

（5）、信噪比：>45 dB；

（6）、扫描方式：逐行扫描；

（7）、自动曝光、自动/手动白平衡。

（8）、分光成像系统嵌入目镜和物镜之间，内六角螺钉固定，不易拆卸。

（9）、拥有技术专利并获得显微镜原厂的技术授权。

（三）互动网络教学软件详细技术参数

1、显微互动网络教学系统

2、主要功能：

提供清晰的学生、教师显微镜多画面实时显示和丰富的教学交流交互手段。通过此软件教师只需一台教师电脑就可以同时显示、控制学生端多台数码显微镜的画面，可以对其图像进行调整、捕捉和放大以及教师端300万像素的数码显微镜的图像显示、捕捉；可选择其中一台学生数码显微镜对其实时图像进行转播；并可通过学生举手、教师指导的功能对学生显微镜下的图像进行指导；实时清晰的语音、图片以及文字交流功能能够方便师生之间的交流，使得讨论内容更明确，沟通更方便；学生讨论以及讨论组功能可以使学生在一个组内沟通交流。教师端可以把自己的图像传送给全体学生，达到示教作用，也可以把任一学生图像传送给全体学生电脑上，达到示范作用。独有的系统故障自动处理以及系统自动恢复功能，可以使系统7*24小时的稳定运行；教师还可以远程控制、启动、关闭学生计算机。

3、详细功能：

3.1形态学显微图像分析教师专用版（互动系统教师端标准配置） 1套

图像采集:可对实时图像进行捕捉、间隔、定时捕捉、录像；

图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)等

图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器；

校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、

不规则多边形、角度、折线等的测量；

图像分割处理：对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等；

手动分割功能、

免疫组化分析、自动颗粒计数、图文报告。

专业图像处理模块：

A、专业自动拼图模块：支持多种图像输入格式；可支持20×20张图像的拼接，拼接速度快，准确；

B、去模糊多层聚焦模块：去模糊多焦面合成：将不同焦面的图像合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深；支持多种图像输入格式；

学生电子实验报告存储、管理以及打印模块。

3.2形态学显微图像分析学生专用版（互动系统学生端标准配置） 48套

图像采集：可对实时视频图像进行捕捉、自动间隔捕捉、录像；

图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印及相册管理等功能；

图像处理：调整、反转、浮雕、锐化、平滑、马赛克、灰值化、图像合并、旋转、翻转、镜像及改变图像尺寸；

校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、椭圆、不规则图形、多边形等的测量；

图像自动分割处理

手动手动分割功能

颗粒计数功能

自由生成实验报告打印、并通过互动系统提交给老师；

测量结果可输出为EXCEL格式。

3.3网络教学控制软件：

教师监控模式 学生端动态影像实时传送到教师端，可提供4、9、16、32、64、81、100个学生影像画面的同屏监控，其他的学生机的画面可以轮流显示。

教师授课模式，教师机的画面可以显示在所有的学生机上。支持分组教学模式，即对不同的分组可以使用不同的内容授课。授课的内容可以使显微镜的动态浏览画面、播放的PPT、打开的WORD文档、正播放的VCD\DVD\MPEG4影像等其他一些教师计算机屏幕上的内容，无需使用网络影院功能播放DVD\MPEG4。

学生示范模式，教师可以控制把一台学生机的画面或者是显微镜画面显示在所有的学生机上。 支持双向指针，提问时可以在教师以及学生显微镜画面上同时显示双方的鼠标指针，双向语音，双向文字交流。

学生观摩模式，各个学生可以互相观看对方的画面，通过允许后可以在相互的显微镜画面进行标注，起到交流的目的。

分组讨论模式，即一个分组内的学生可以进行讨论，各个分组之间互相不干扰，教师可以加到任意一个分组内进行指导讨论，分组可以在上课时任意调整，不受物理位置以及人数的限制，分组内的学生和老师可以通过双向鼠标指针、文字、语音对显微镜下的图像进行交流和讨论。

学生电子举手提问以及教师指导功能，学生通过学生端软件教师发出提问请求，该请求会进入学生提问的队列等候并自动编号，教师可以有选择性的使用教师指导功能对学生的提问请求进行解答，即只有提问的学生和教师进行显微镜画面的交流，其他学生不受干扰，教师回答完后会自动清楚队列中相对应的请求，学生也可以使用学生端撤销自己发出的提问请求。

提供语音广播模式，即教师对所有学生进行语音讲课，学生听讲，广播室可以锁定学生端的计算机屏幕。

语音对讲模式，学生和学生、学生和教师可以通过语音进行交流。

文件下发以及学生作业提交，按照日期班级等分门别类的存放学生作业。

教师远程控制功能，教师教师可以完全取得学生鼠标或者键盘控制权，完成整个学生端的参数调整、辅导学生操作。教师可以控制任意一位学生的电脑，防止学生进行电脑进行违规操作；

学生计算机远程启动、关闭、重启功能，教师可以在教师机上统一打开或者关闭全体或者选中学生的计算机电源。

学生计算机锁定功能 教师可以锁定全体或者是选定的学生计算机上使其不能计算机操作，专心听讲或动手实验。

纯计算机机网络：施工、维护简单，故障率低，纯数字化传输。

系统容错处理：学生机安装系统还原软件，任何故障只需重新启动即可；教师机出现故障使可以使用学生端软件并在登录时输入教师的密码，临时把学生机的软件切换到教师机的软件，使教学进程不因为硬件而中断。

最大可以支持多达8个实验室同时的视频教学

3.5   教学考试系统：

支持多种题型：单项选择、多项选择(答案可分4或6项)、填空题、判断题、问答题、阅读理解题；其中单项选择、多项选择，判断题可以自动评分，其他题型需手工评分；

可支持多种考试及练习类型：自适应，常规考试(分随机试卷、固定试卷)；

可支持题库分级：a. 题库集 b. 题库 c. 知识点；

可支持题目难度等级：共分5级，从1到5增加难度；

可支持考试及查分模块：学生使用浏览器登入系统，参加考试，查询分数，并可查看本次考试的所有参考答案及本人在各知识点的正确率(采用图形表示)；

可支持用户管理模块：由系统管理员负责将各教师、学生、班级的帐户信息输入数据库，包括用户名、密码，每位学生根据相应用户名登入系统参加考试，查询分数。教师根据相应用户名登入系统进行组卷，评卷等工作。

可支持题库管理模块；由管理员负责新建题库集、题库、并输入题目，每次手工出卷的题目也自动加入题库。

试卷管理模块；由教师负责组卷：

分自动组卷和手工组卷，自动组卷即输入出卷策略，由系统自动从题库中产生符合要求的试卷，其中自适应考试、常规考试的随机试卷方式一定是采用自动出卷方式，常规考试固定试卷方式也可以采用自动组卷加手工换题的方式，手工出卷指当前题库无相应试题，由手工出卷，并将题目自动加入题库；需要手工评卷的考试可在该模块中进行手工评卷；还可分析每次考试所有考生的答题情况，如各知识点的平均正确率，每个考题的答错的学生人数等；并清除单个考试的答题情况及成绩；

3.6 数字切片浏览以及知识库教学系统（包含500多张组胚、病理图片库）

数字切片库系统分为数字切片浏览和虚拟考试两大模块，切片库系统采用服务器/客户端结构，方便学生从教室、校园网进行切片库以及相关知识点的浏览，内建的题库系统，提供在线自测自评功能。

1、数字读片 已将教学所需500余张切片扫描入库、分类，标注相关知识点。供教师课堂教学；学生预习、自习；编组试卷等。

2、片库管理 该平台主要为教师提供编制新玻片知识点、修改标注知识点提供方便。

第二包：数码互动配套设施及网络系统集成

联系人：朱老师  联系电话：86862882

具体数量：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络交换机 | 24口千兆交换机 | 台 | 3 |
|  | 通用机械接口 | JND4000 | 只 | 122 |
| 1 | 工程及网络布线 | AMP水晶头、线槽及工程 | 套 | 1 |
| 3 | 教师工作台、椅 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 学生桌、椅 | 定制 | 套 | 48 |
| 5 | 防静电地板 | 定制 | 间 | 120㎡ |

具体配置及参数要求：

（一）实验室课桌椅

1、教师用桌椅 1套

1）	教师桌：

规格：长宽高：1800mm×700mm×750mm

结构：一体化电脑键盘，一个抽屉，一个机柜，一组交换机柜，前后开门，便于接线维修。带锁。

台面： 25毫米高密度板芯，2毫米PVC边。

柜体： E1级18毫米环保三聚氰胺双面板材，PVC封边，三级耐承重导轨，优质五金附件，结构合理，外形美观，每桌配电源插座2个。

2）	教师椅：高脚转椅，皮凳面，可升降。

2	学生用桌凳48套

1）	学生桌

规格：长宽高：1000mm×600mm×750mm

结构：一体化电脑键盘，一个抽屉，一个机柜，带锁。

台面： 25毫米高密度板芯，2毫米PVC边。

柜体： E1级18毫米环保三聚氰胺双面板材，PVC封边，三级耐承重导轨，优质五金附件，结构合理，外形美观，每桌配电源插座2个。

2）	学生凳（可升降）

规格：凳面直径300mm；脚：直径25*1.2mm厚度，半外贸电镀；螺杆：直径50mm空心管，厚度1.2mm；中心螺杆，螺钢直径28mm厚度，最短320mm，行程150mm。颜色由买方确定。

3	防静电地板

整体高度约15cm；全钢防静电地板，上层钢板厚0.6mm，下层钢板厚0.5mm，地板厚度30mm，规格尺寸(mm)：600mm*600mm*30mm。永久性PVC防静电高耐磨地板面。

（二）计算机网络集成

网络交换采用D-Link DES-1048G千兆交换机，性能更可靠、采用千兆局域网。基于计算机以及计算机网络真正实现数字化、网络化、多功能的互动教学平台，技术先进、结构简单。维护成本低。

网络布线采用标准机房的网络布线标准，所有耗材均为AMP品牌。

第三包：数码互动用电脑

联系人：朱老师  联系电话：86862882

一、学生机    48套

配置：Intel G1620 双核处理器，2GB DDR3内存，500GB硬盘，512M独立显卡，USB键盘、USB光电鼠标，网络同传硬盘还原保护系统，WIN 7 32位专业版系统，19.5(16:9)英寸宽屏液晶显示器。

二、教师机    1套

配置：Intel i5 3470 四核处理器，4GB DDR3内存，500GB硬盘，1GB独立显卡，DVDRW刻录光驱，USB键盘、USB光电鼠标，网络同传硬盘还原保护系统，WIN 7 32位专业版系统,21.5(16:9)英寸全高清宽屏液晶显示器。

第四包：搬家用纸箱  联系人：许老师  联系电话：86862719

一、大纸箱     8000个

- 尺寸规格：长500mm×宽450mm×高500mm。

- 材质要求：五层纸板，材质分别是250克+140克+140克+140克+200克。

二、小纸箱     8000个

1、尺寸规格：长460mm×宽360mm×高200mm。

2、材质要求：五层纸板，材质分别是170克+120克+120克+120克+170克。

说明：本次招标定标后，合同暂按上述数量签订。实际数量将根据需要分批分次通知中标商制做。并按实际到货数量验收合格后支付货款。

第五包：自由基分析仪  联系人：刘老师  联系电话：13390763421

一、自由基分析仪参数

使用环境温度：0 - 50°C (32 - 122°F)

使用环境湿度：15～70% RH 非凝固状态

预热时间：<5 minutes

显示功能：18 mm 、4.5位数字LCD读数

极化电压（mV）

电流输入（n A，μA）

控制旋钮：电源（开/关）

电流输入范围

极化电压

模拟输出范围： +/-10 V（连续）

模拟输出阻抗：10 kohm

通道对通道隔离：>10 Gohm

通道对输出隔离：>10 Gohm

电源供给对AC Line隔离：>100 Mohm

模拟输出漂移： <10 pA/h

温度输入

通道个数：1

精确度：+/- 1°C

分辨率：0.1°C

模拟输出：31.25 mV/℃（连续）

范围电流计输入

电流计通道个数：.4

信号波宽：0-3 Hz

极化电压（用旋钮选择）

一氧化氮：865 mV

硫化氢. ：150 mV

过氧化氢：450 mV

葡萄糖：600 mV

氧：700 mV

ADJ（使用者可调节）：+/- 2500 mV

极化电压精确度：+/- 5 mV

极化电压显示分辨率：+/- 1mV

电流测量特性

范围模拟输出3 Hz时的0.3 Hz时的

噪声水平噪声水平

+/- 10 nA 1 mV / 1 pA< 1 pA< 0.3 pA

+/- 100 nA 1 mV / 10pA < 7 pA< 3 pA

+/- 1 μ A 1 mV / 100pA < 70 pA< 30 pA

+/- 10 μ A 1 mV / 1μA < 700 pA< 300 pA

空输入状态下，超过20秒的（最大-最小）测试性能表现。典型值带宽在3Hz到0.3Hz.  TBR4100的典型传感器性能

ISO-NOPF100噪声：0.2 nM NO (<2 pA)**

将传感器浸入0.1M 氯化铜溶液中超过20秒的（最大-最小）噪声性能测试。

二、四通道数据采集参数

输入通道：4个

ADC 分辨率：16 bit

最大采样速率：10,000 次/秒

输入连接：BNC，50ohm（T系列：DIN-8）

输入阻抗：1M Ohm

输入范围：+/- 10 V

系统噪声：< 1mV (1 part in 20,000)

数字输入/输：4个输入，4个输出

电源：通过USB连接，（T系列：120/240V）

工作电流：100 mA

PC 连接：USB 1.1

最大输入电压：10 volts (100 with x10 probe)

三、电极参数

检测范围                      灵敏度

一氧化氮：<0.3nM to 100Um2pA/nM

过氧化氢：<10 nM to 100m0.02pA/nM

硫化氢：<5nM2pA/nM

四、配置清单

| 序号 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自由基分析仪主机 | 1 |
| 2 | 数据采集器 | 1 |
| 3 | 一氧化氮传感器 | 1 |
| 4 | 传感器连接线 | 1 |
| 5 | 硫化氢传感器【定制】 | 1 |
| 6 | 传感器连接线 | 1 |
| 7 | 过氧化氢传感器 | 1 |
| 8 | 传感器连接线 | 1 |
| 9 | 温度电极 | 1 |
| 10 | 传感器支架 | 1 |
| 11 | 磁性底座 | 1 |