仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140410JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：超低温冰箱                       1台

第二包：蛋白免染快速印迹鉴定系统         1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年4月10日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2014年4月17日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2014年4月10日

第一包：超低温冰箱    联系人：鲁老师		联系电话：86862837

1、冷却性能-50-86度

2、有效容积≥490L

3、大功率压缩机，快速制冷

4、壁厚≥127mm，门厚≥114mm，确保最佳的密封效果

5、自动电压补偿功能，低压高压均可补偿延长压缩机使用寿命

6、温度探头设计，确保样品安全

7、真空释放口设计，可实现快速再次开门

8、采用最新的环保制冷剂

9、符合人体工程学设计的加强型门锁，采用推入驱动方式

10、不锈钢内壁设计，防止除冰后生锈，在停电的情况下保存冷气能力更强

第二包：蛋白免染快速印迹鉴定系统

联系人：鲁老师		  联系电话：86862837

1．功能涵盖：单色或双色荧光成像，化学发光，光密度成像等，具体表现为：

核酸凝胶：Ethidium bromide、SYBR® Green、SYBR® Safe、SYBR® Gold、GelGreen™、GelRed™、Fast Blast™；

蛋白凝胶：Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton；

印迹膜：Chemiluminescent、Colorimetric、Qdots 525、Qdots 565、Qdots 625、CY2、Alexa 488、DyLight 488、Fluorescein。

2、CCD检测器：蓝光增强型CCD检测器

3、CCD经冷却至相对温度-50℃，冷却系统：半导体

4、CCD暗电流：0.001 e/p/s；CCD读出噪音：4.5 e-rms

5、动力学范围>4个数量级，数据输出65536灰度级，非插值

6、一体化样品激发系统

7、全自动反馈变焦镜头：马达自动控制镜头12-75mm，f/1.2

8、配有抽拉式白光透射灯箱 (比旧式白光转换板亮度更高，提高“差异显示”的分辨效果)

9、安全模式：UV灯延时自动关闭功能，延长使用寿命。UV灯预热时间内，为低强度灯光设置，能够尽可能减少对DNA的损伤，此方式被推荐使用于需长时间UV曝光的应用中。

10、UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶

11、配备有校正镜头曲面度的专用滤光片

12、灵敏度：EB 100pg DNA

SYPRO Ruby 0.5ng Protein

Chemiluminescence (WesternC) : 10-14g Protein

13、图像平整，保证精确定量，动态平场扫描技术（美国专利号5,951,838）, 均一性CV≤ 5%

14、三块自动对焦校正板，确保成像过程无需再次调节

15、累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间（0.001s-7200s）内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。

16、曝光时间：最短0.001s，每0.001s步进

17、软件功能

全自动ImageLab专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。

18、软件可编程，所编程序可重复调用或再编辑

19、软件可自由安装于多台电脑，同时分析

20、软件可控制曝光时间以看到微弱信号、显示过饱和像素保证精确当量、所有成像过程均保持自动对焦、添加各种格式的文字注释、自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算、相对含量百分数分析、绝对浓度、密度计算、微卫星DNA分析、RFLP和DNA指纹分析、3D图像观察及输出、多幅图像合并显示并分析功能、报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等、图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg、数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出

配有软件操作指南flash

软件拥有中英文版本

软件免费升级