仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140707YQ

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：档案库房门禁设备及射频识别系统        1套

第二包：原子吸收光谱仪						       1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价，国产设备以人民币报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）技术参数对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年7月7日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2014年7月11日9:0 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2014年7月7日

第一包：档案库房门禁设备及射频识别系统

联系人：李老师    联系电话：86862639 13951776575

一、有关要求

  - 系统要满足并实现以下功能：案卷快速定位；检测、对比档案物理信息，实现档案防毁管理；实时监控、报警，实现库房区域档案安全管理；档案、人员信息对应，实现各类人员权限管理；机读射频信息，协助进行档案利用登记；多节点登记，全程跟踪，保障库房搬迁安全。

  - 投标单位企业注册资金700万元以上，在学校、档案馆、银行其中一个领域有RFID技术应用的成功案例。

  - 2014年12月31日前完成安装调试交付使用。

二、技术参数及配置

- 电子标签

产品类型: UHF EPC Class1 Gen2 RFID标签

| 序号 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支持协议 | EPC Global Class1 GEN2, ISO18000-6C |
| 2 | 频率 | 860~960MHz |
| 3 | 工作模式 | 无源式 |
| 4 | EEPROM数据保存期限 | 10年 |
| 5 | EEPROM擦写寿命 | 100,000循环@ 25°C |
| 6 | 工作温度 | - 25°C ~ + 85°C |
| 7 | 静电放电 | 2,000V (人体模型) |
| 8 | 设计 | 根据需求制作每边的 Logo |
| 9 | 工作温度 | -10°C ~ 40°C |
| 10 | 存储温度 | -20°C ~ 50°C |

- 手持机

| 序号 | 技术要求条目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 工作频率 | 860~960MHz |
|  | 标准协议 | ISO 18000-6C (EPC Global Gen2) |
|  | RF Power | Max 30dBm |
|  | 输入电压 | DC 5.0V |
|  | 供应电源 | Battery |
|  | 识别距离 | 0~5.0M（根据标签种类有所不同） |
|  | 消耗功率 | 6W |
|  | 尺寸（mm） | 80*200*35 |
|  | 工作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
|  | 天线 | Circular polarization ANT |
|  | 操作系统 | Windows CE |
|  | 存储器 | Flash Room 256MB,RAM 128M |
|  | 电池 | Main 5000mA,Gun 2500ma(option) |

- RFID打印机:

| 序号 | 技术要求条目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打印方式 | 热转印 |
| 2 | 打印分辨率 | - 200dpi |
| 3 | 打印范围 | W104mm*L883mm（MAX） |
| 4 | 打印速度 | 50mm-150mm/sec |
| 5 | 打印介质 | RFID卷筒标签 |
| 6 | 碳带尺寸 | W111mm*L450m |
| 7 | 处理器 | 32-bit RISC，118MHz |
| 8 | 通讯接口 | USB |
| 9 | 条码 | 一维码、二维码 |
| 10 | 字体 | XU 5*9、XS 17*17、XM 24*24、 XB/XL 48*48、OCR-A 22*33，OCR-B 30*36 |
| 12 | 自检功能 | 打印头、打印纸末端、碳带末端、打印测试 |
| 13 | RFID读写模块 | UHF 18000-6C |
| 14 | 外形尺寸 | W271mm * D430mm * H321mm |
| 15 | 重量 | 13kg |
| 16 | 电源要求 | 220V，50/60Hz，待机50W，运行130W |
| 17 | 环境要求 | -5℃ - 60℃，15-85%RH |
| 18 | 认证情况 | FCC Class A，U/L,CE,CSA,CCC |

- 门禁参数

| 序号 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支持协议 | ISO 18000-6C, EPC Class1 Gen2 |
| 2 | 频率 | UHF |
| 3 | 射频输出功率 | 4 W eirp |
| 4 | 接口 | TCP/IP, GPIO |
| 5 | 尺寸 | 1750mm x 590mm x 110mm , 可变 |
| 6 | 电源 | 110~250VAC, 50/60Hz 自动转换 2.5A |
| 7 | 用途 | 检测每个档案和处理工作者所携带的 RFID标签 |
| 8 | 设计 | 根据需求制作每边的 Logo |
| 9 | 工作温度 | -10°C ~ 40°C |
| 10 | 存储温度 | -20°C ~ 50°C |
| 11 | 报警 | 蜂鸣器和 LED灯(可选) |

- RFID档案管理系统软件功能说明

| 序号 | 项目 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 档案编目 | 输入凭证种类、保管年限等必填字段。RFID电子标签支持单个/批量打印 |
| 2 | 失效档案管理 | 导出待销毁档案至手持机，盘点成功后。将待销毁的盘点结果导入即可，完成销毁 |
| 3 | 档案盘点 | 系统可自动生成产盘点任务或通过人工查询档案，生成盘点任务 |
| 4 | 盘点记录 | 将手持机中的盘点结果，导入系统，进行账实核对，系统显示盘亏/盘盈状态 |
| 5 | 权限管理 | 个功能点均可设置访问权限，基于授权式的角色/功能点管理 |

- RFID手持机软件功能说明

| 序号 | 项目 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 登录 | 使用用户名/密码登录 |
| 2 | 加载任务 | 导入待盘点任务 |
| 3 | 导出结果 | 导出实物盘点结果 |
| 4 | 查询 | 根据档案编号查询档案位置 |

- RFID门禁系统软件功能说明

| 序号 | 项目 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防盗 | 当档案被取出时，由出库口的RFID阅读器捕捉档案信息，并与出令信息进行核对，如果档案是未经档案管理信息系统发出出库指令而异常离开库位，监控模块会激活警报模块发出异常情况警报 |
| 2 | 报警记录 | 查询报警记录 |

- RFID打印机软件功能说明

| 序号 | 项目 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 标签打印 | 向RFID标签表面打印信息并向RFID电子标签写入数据 |
|  | 批量打印 | 支持输入制定标签个数进行批量打印 |
|  | 可视化打印模版设计 | RFID打印机信息可视化设计 |
|  | 二次开发SDK | 提供dll或ocx供应用程序调用 |

第二包：原子吸收光谱仪  联系人：朱老师  联系电话：86863121

1. 仪器工作环境：

1.1电源电压要求：220V±10%，50Hz～60HZ。

1.2温度：0～40 ºC。

1.3相对湿度：20～80%。

2. 光学系统：

2.1波长范围：185～900 nm，自动选择波长。

2.2波长扫描速度：2000 nm/min。

2.3自动狭缝切换：0.2、0.5、1.0 nm狭缝，自动选择。

2.4火焰和石墨炉具有两套独立的光学系统，分体式设计或可自动切换。

2.5固定六灯座以上，配备独立电源，可同时点亮预热，自动选择并校准。

2.6背景校正：可调塞曼扣背景或双扣背景方式。

2.7光路：STOCKDALE双光束系统或窄光束设计。

2.8光源：原装进口全编码空心阴极灯，可直接用国产空心阴极灯替代。

2.9采用旋转光束合成器，能够实现最大限度的光通量。

3. 火焰系统：

3.1雾化室：耐酸耐碱和有机溶剂。标配耐酸耐碱的撞击球和扰流器。

3.2雾化器：四氟乙烯或特氟隆喷嘴，耐酸耐碱撞击球（可耐氢氟酸）。溶液提升量可调节。

3.3燃烧头：10 cm全钛或Incoloy合金制造，耐酸耐碱腐蚀，防堵效果好，适合高盐分析，位置可计算机自动优化。

3.4气体控制：燃气流量自动控制并优化。

3.5安全监控系统：燃烧头类型，位置，压力释放塞，火焰屏蔽罩，火焰工作情况，电源，气体压力等自动监控。

3.6具有快速分析和内标校正功能，确保结果准确性。

3.7灵敏度：5ppm Cu吸光度值＞0.9Abs，精密度RSD≤0.5%。

3.8检测器：宽范围光电倍增管。

4. 石墨炉系统：

4.1控温方式：温度区域控制方式，带电压和光纤双重控温方式，过流保护。

4.2温度范围：室温～3000℃以上，可程序升温，最大升温速率≥2000℃/s。有灰化/原子化温度自动优化功能。

4.3石墨管：原装进口长寿命石墨管，使用次数≥2000次，可以直接用国产的石墨管替代。

4.4采用动态温度反馈系统，控温精确，石墨炉精密度高，记忆效应低。

4.5检出限：Cd检出限：0.2 pg，精密度：RSD≤5%。

4.6线性范围：≥103～104（一次拟合）。

4.7内部气体流量：0～1.5 L/min，气体控制精度0.01 L/min。

5. 石墨炉自动进样器：

5.1样品盘位数：≥50。

5.2进样体积：1～70ml。

5.3石墨炉可视系统：通过电脑屏幕可在线显示石墨炉进样和分析全过程，使分析人员一目了然建立分析方法和判断数据结果。

5.4进样重现性：RSD≤1%。

5.5热进样：速度和温度在40～200℃的范围内可自行设定。

5.6标准曲线可自动稀释，自动进样分析，智能化样品稀释和具有样品浓缩功能。

5.7可自动添加3种基体改进剂，预进样/后进样或与样品一起进样，具有自动减少超标样品进样体积的功能。

5.8适用于水，乙醇，甲醇，丙酮等多种溶剂。

6. 数据系统：

6.1积分方式：峰面积，峰高积分可选。

6.2改变曲线拟合方式后可自动计算数据，并自动给出特征浓度。

6.3基线校正：以峰高、峰面积方式通过偏离处理进行基线漂移自动校正。

6.4全中文多语言操作软件，提供中文在线帮助系统，维护视频和中文操作手册。6.5操作系统：可兼容Windows XP和windows Vista。

6.6具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。

6.7可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。

6.8采用多级登陆和权限管理，保证实验数据的原始性，可追溯性和方法的安全。

6.9外围配套：电脑（windows7专业版，I5以上CPU处理器，4G内存）和激光打印机。

7. 其他配置：

7.1启动工具包。

7.2静音无油空气压缩机一台。

7.3原装进口冷却循环水一台。

7.4原装进口空心阴极灯：10个。其中至少有1个为混合元素灯。可分批从厂家取货。

7.5原装进口石墨管20根（长寿命达2000次以上）。

7.6安装，培训：厂家负责在用户单位安装，调试，并进行相关培训，并允许用户安排至少2名相关实验人员到厂家指定的培训地点进行集中培训。

7.7配置乙炔钢瓶和氩气钢瓶各一个。