仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140708JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：三气培养箱                 1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价，国产设备以人民币报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）技术参数对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年7月8日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2014年7月15日上午9：00时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2014年7月8日

第一包：三气培养箱  联系人：孙老师  联系电话：13776413940

- 有效容积大于等于150L；外型尺寸：620×710×900（W×D××Hmm）；内型尺寸：490×523×665（W×D××Hmm）；净重：97kg。

- 加热方式：直接加热和气套式系统（DHA）。

- 温度控制：微电脑PID控制（电热调节传感器）；温控范围：环境温度以上5℃~50℃（环境温度25℃，设定值37℃，5%，空载）；温度均一性：±0.25℃（环境温度25℃，设定值37℃，5%，空载）；温控精度：±0.1℃（环境温度25℃，设定值37℃，5%，空载）。

- CO2控制：微电脑PID控制；CO2传感器：红外线(CO2浓度自动校正补偿功能)(灵敏度高，精度高)；CO2范围：0~20%；CO2控制精度：±0.15%（环境温度25℃，设定值37℃，5%，空载）；O2控制：微电脑PID控制；O2传感器：氧化锆传感器；O2范围：1~18%；22~80%；O2控制性：±0.2%（环境温度25℃，设定值37℃，5%，空载）。

- 增湿方式：增湿盘自然蒸发式（带水位光学反射传感器）；箱内湿度：95±5%RH。

- 搁架尺寸：450×450×12mm；内胆材料：抗菌铜合金内胆，全圆角设计（铜离子抑菌杀菌，无死角）；最大负载：7kg每个搁架；搁架数量：标准配置4个铜合金不锈钢搁架，最多可扩充至15个；双内门设计：一扇外门，二层内门，五层空间各对应一个对开内门。  （分层开门，箱内环境稳定）；内胆搁架材料：抗菌铜合金内胆。

- 内置紫外灯（选购件）：无臭氧型，可程序控制，可循环灭菌（用UV紫外灯对加湿棒和排气管进行高效杀菌）。

- 检测孔：后板30mm直径；进气过滤：HEPA过滤，0.3um，99.97%有效率；报警系统：高低温报警、CO2浓度报警、O2浓度报警、门未关报警、UV灯报警、独立过温保护；远程报警端口：30V DC，2A；最大热幅射：1190KJ/h。