# 南京医科大学江宁校区解剖实训实验室

# 改造项目招标文件

目      录

第一章 投标邀请

第二章 投标人需求

第三章 投标人须知

第四章 开标、评标与定标

第五章 投标格式

# 第一章  投标邀请

南京医科大学依据《招标投标法》及相关法规，对南京医科大学江宁校区解剖楼解剖实验室改造净化工程采购及服务进行校内公开招标，现欢迎具有一定施工能力的工程公司前来投标。

一、项目编号： NYD20140703

二、项目名称： 南京医科大学解剖实训实验室改造工程

三、资金来源及构成：专项经费

四、招标内容：详见第二章

五、评标方法：综合评分法

竣工时间：合同签订后60日历天

六、潜在供应商的报名要求：

1、拟参加本项目投标的潜在投标人应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件；

2、建筑装修装饰工程专业承包三级以上企业；

3、机电安装工程施工专业包三级以上企业；

4、注册资金500万以上的企业；

七、投标人资质要求：

1、建筑装修装饰工程专业承包三级以上企业；

2、机电安装工程施工专业包三级以上企业；

3、注册资金500万以上的企业；

4、不接受联合体投标。

八、报名方式及时间：

有意向参加本项目招标活动的潜在供应商请在南京医科大学主页“招聘招标”栏内查阅下载招标文件，如确定参加本次招标活动，报名时间：自 2014年      06月26日上午9：00至27日上午11：00时。

报名受理：何老师                  联系电话：86862720

并在规定时间之内到指定地点参与投标。

九、文件质疑：如潜在供应商对招标文件有疑问请在投标截止日期前三日以书面形式向招标人提出，逾期将不予受理。

十、现场勘察时间： 2014 年 06月 27日下午14：00—16：30时，地点：南京市江宁区天元东路818号，南京医科大学解剖楼，联系人：丁主任 联系电话：86862879.

十一、投标截止时间： 2014年 07月03日上午 9时 00 分。投标人应在此之前将密封的投标文件送达南京市汉中路140号南京医科大学行政楼四楼会议室，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。

十二、开标时间：2014年 07月 03日 上午9 时00 分。

十三、投标及开标地点：南京市汉中路140号南京医科大学行政楼四楼会议室

采   购   人：丁主任  86862879，

联   系   人：何老师  86862720

地        址：南京市汉中路140号南京医科大学

邮 政 编 码：210029

第二章  采购人需求

一、改造项目内容

（一）工程概括：项目地点位于南京医科大学江宁校区解剖楼，一层为4间局部解剖学实验室、1间尸体库、1间标本制作室，二层为系统解剖学实验室、教室等，三层为办公室、教室等用房，总建筑面积4300平米左右，总体高度15米左右；

此项目整体包括：一层局部解剖学实验室下排风及解剖台改造，二层系统解剖学实验室送、排风系统整体氧离子净化改造，三层屋面整体送、排风机及送、排风管及主风管改造，一层、二层、屋顶面的电线缆、电线桥架改造，采购解剖台、边台等，以及所安装、整改涉及到的所有装修、拆除工程等项目；整体局解、系解实验室8间，标本制作室1间，尸体库1间，动物实验室1间及整体屋面改造安装；施工作业面积2240平米左右；此项目为原拆原建，恢复整体使用功能，质量、整体效果达到招标要求；整体项目属于交钥匙工程。

（二）工期要求

自合同签定之日起60日历天内。

- 具体维修项目内容及施工要求

- 拆除内容及要求 ▲备注：整体拆除风管的工程量为2350m2内；电气槽式桥架170米。

1）屋顶面 （作业面积1600m2内）

内容：原有送排风机组及显热交换器拆除、原有电线、电缆槽、电缆桥架的拆除；排风井的拆除；

要求:拆除后满足整体风管改造及设备安装施工要求，现场垃圾清运干净。

- 一--三层实验室内送排风井(作业面积175m2内)

内容：原有送排风井内的风管拆除及风井拆除；

要求：拆除后满足整体风管改造及设备安装施工要求，现场垃圾清运干净。

- 一--二层实验室内边台（作业面积96延米内）

内容：原有实验室内边台拆除；

要求：拆除后满足整体风管改造及新边台安装施工要求，现场垃圾清运干净。

- 一层实验室地面（作业面积260m2内）

内容：原有实验室地面拆除更换排风风管；

要求：打开地下风管槽；铺设风管；现场垃圾清运干净；恢复地面（采用防滑防油地砖）。

- 二层实验室吊顶内（作业面积270m2内）

内容：原有实验室吊顶拆除、吊顶内风管拆除；

要求：吊顶内原有空调机组安全拆下以便后续使用，拆除后满足整体风管改造施工要求，现场垃圾清运干净。

6）二层实验室墙壁（作业面积170m2内）

内容：拆除边台墙壁瓷砖

要求：拆除后满足展览柜安装施工要求，现场垃圾清运干净。

2、恢复、修改部分：

1）屋顶面（大排风管面积520m2内；排风井面积：80m2内）

内容:原有大排风管道及铁架进行堵漏、刷漆、密封，屋顶面排风井的恢复，并做防水处理；

要求:大排风管道及铁架除锈、一道底漆、二道面漆；原有风管进行补漏（铁皮厚度不能小于1mm）；屋顶排风井红砖重新垒砌与楼顶面做防水处理。

- 一、二、三层实验室内送排风井（作业面积175m2内）

内容：更换送、排风管后排风井整体进行恢复，原拆原建；并做防水处理；恢复全部瓷砖；

要求：技术指标参照装修工程规范。

- 二层动物实验室、一层组织库 排风（作业面积200m2内）

内容：二层动物实验室、一层组织库排风风管并入整体大排风管中；

要求：屋面污染排放风管不能单独排放。

- 一、二、三 实验室内及拆改后的整体恢复后粉刷（作业面积540m2内）

内容：拆除部分原拆原建粉刷，恢复使用功能；

要求：粉刷涂料要求环保，粉刷两遍以上；技术指标参照装修工程规范。

- 一层实验室解剖台：一层实验室24张解剖台，下排风口改造（作业面积34m2内）

内容：原24张解剖台下排风口整体改造，材料为sus304不锈钢，厚度不小于0.8mm；

要求：原24张解剖台的排风效果基本达到理想状态与下排风管道可以衔接，保证排风效率。

- 一层实验室地面内（作业面积260m2）

内容：排风管重新安装，地面重新铺设；

要求：排风管重新铺设后与解剖台衔接后密封处理，风管上面铺设钢筋加强承重后水泥砂浆重新找平再铺设防滑防油地砖，尽量保持原有造型后与解剖台再做一次密封处理。

3、安装部分▲备注：整体送、排风管的工程量为2350m2内；电气槽式桥架170米。

1）屋顶面（作业面积1600m2内）

内容：11台排风机组及消声器安装，9台新风机组并入屋顶面空调系统中、主电气控制柜更新、大排风管加装管道式轴流排风机组；更换电线及槽式桥架；

要求：参照机电安装规范、空调安装规范验收。

- 一、二、三层实验室内送排风井（作业面积175m2内）

内容：安装新的送排风风管，新风管加装保温；

要求：参照机电安装规范、空调安装规范验收。

- 一、二层实验室内边台（作业面积200延米内）

内容：实验室重新安装边台 规格：高度600mm,宽度 500mm

要求：8间实验室重新更换边台，12.7mm国产实芯理化板台面，64延米两层结构可放置书包，含不锈钢水池8个（不小于原尺寸），无甲醛箱体板。

- 二层实验室吊顶内(作业面积270m2内)

内容：安装新风风管，同时安装新的吊顶；安装离子空气净化系统 4套，及相应的传感器；实验室内安装甲醛传感器。

要求：金属吊顶，同时原有拆除的空调恢复安装，新风管各风口调试均匀。

×备注：

6）二层动物实验室：安装值班风机保证实验室负压，有害气体不散入教学走廊；

7）一、二、三层实验室、标本制作室、尸体库等房间电器控制系统更换安装；

8）利用原有屋面13套空调机组风机盘管，保证实验室内的舒适性要求；

4、单独采购部分：

1）二层实验室：两侧墙面安装标本展示柜；

2）12张普通不锈钢局部解剖台；

- 设计及验收标准
（一）设计标准：
    （1）GB50333——2002    医院洁净手术部建筑技术规范
    （2）GB19489——2004    实验室生物安全通用要求
    （3）GBJ16——87        建筑设计防火规范
    （4）JGJ/T16——92      民用建筑电气设计规范
    （5）GB15982——95      医院消毒卫生标准
    （6）GB9706.1——1995   医用电器设备第一部分：安全通用要求
    （7）GB50222            建筑内装修设计防火规范
    （8）GB/T18883——2002  室内空气质量标准
    （9）GB50243——2002    通风与空调工程施工质量验收规范

- 验收标准：
    （1） GB/T18883-2002     室内空气质量标准
    （2） GB/T16127-1996     居室空气中甲醛的卫生标准 
    （3） GBZ 2-2002         中华人民共和国国家职业卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值》
    （4） GB16297-1996        大气污染物综合排放标准
    （5） GB9663-9673-1996    公共场所卫生标准
    （6）GB3096-93            《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》

（7）GB50243-2002         通风与空调工程施工质量验收规范

（8）GB50303-2002          建筑电气工程施工质量验收规范

（9）甲方提供的解剖实验室改造的主要技术指标和完工后的验收标准如下,同时验收亦按照此标准进行，由第三方（资质单位）检测，并提供检测报告。

- 二层4间解剖实验室内技术要求及验收标准：
    （1）二层4间实验室解剖台周围呼吸区甲醛浓度：开机30分钟后均值≤0.1㎎/ m3 
    （2）二层4间实验室内，平均甲醛浓度：开机30分钟后均值≤0.25㎎/ m3 
    （3）二层楼内走廊甲醛浓度：开机30分钟后≤0.1㎎/ m3 
    （4）二层4间实验室内解剖台周围区臭氧浓度：开机30分钟后≤0.16㎎/ m3 
    （5）二层4间实验室室内噪音：室内噪音≤55dB.
    （6）二层4间实验室室外甲醛的排放浓度：≤0.2㎎/ m3

（7）二层4间实验室控制自动系统一键式控制

- 一层4间解剖实验室内技术要求及验收标准：
    （1）一层楼内走廊甲醛浓度：开机30分钟后≤0.1㎎/ m3 
    （2）一层4间实验室内解剖台周围区臭氧浓度：开机30分钟后≤0.16㎎/ m3 
    （3）一层4间解剖实验室室内噪音：室内噪音≤55dB.
    （4）一层4间实验室室外甲醛的排放浓度：≤0.2㎎/ m3

（5）一层4间实验室内平均甲醛浓度：开机30分钟后均值≤0.25㎎/ m3 
（五）整体屋面改造及内装修土建部分技术要求及验收标准：
    （1）屋面室外单台风机噪音：≤70dB，测量位置距机组3米。
    （2）屋面室外氨气的排放浓度：≤1.0㎎/ m3

（3）其余参照：

通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）

屋面工程施工质量验收规范（GB50207-2002）

建筑电气工程施工质量验收规范  (GB50303—2002)

建筑装饰装修工程质量验收规范  (GB502102001)
   （六）项目实施过程中严格执行现行国家、省质量验收规范。

（七）★所有通排风管道的施工通行须严格按照实际建筑设计要求进行，以确保各楼层的安全承重。

三、改造项目具体技术文件要求：

以下技术文件分为三个部分，▲备注：报价时需同时参照（三）具体维修项目内容及施工要求 ；这两个部分是不可分割的。

- ：净化设备主机及电气改造及新增部分（自动控制系统及传感器）

- 投标产品要求：

（1）必须具有制造商或经制造商授权的合法代理经销商授权文件，提供近年来在国内医学院校解剖项目的业绩和在南京地区的主要经营业绩，并提供合同复印件备查。

（2）投标产品应具有良好的售后服务能力，能为用户提供快速、完善的售后服务。

2、主要用途和要求：

主要用于分解解剖实习室内的甲醛，要求能够动态检测室内甲醛的浓度，配合室内通风系统，在局解操作前30分钟开机后，室内甲醛浓度达到国家标准（小于0.2PPM）。

3、工作条件：

（1）工作温度(℃)    0～40

（2）工作湿度		   30-70％

（3）存储温度(℃) 	-10～50

（4）存储湿度    		20—90％

4、技术要求：

（1）为了杜绝假冒伪劣产品以次充好，所提供货物必须是新的没有使用过的产品；采用原装进口产品，必须提供原产地证明文件（设备型号与原产地证明文件一致）；必须提供有效的生产厂家官方网址，用于证明生产厂家的真实性和具有基本的公司生产规模，现场查询。提供产品取得的国际产品质量认证证书，并提供相应互联网查询网址。

（2）提供进口报关单原件备查。

（3）所有设备需列明设备防护等级。

（4）要求是提供进口设备的厂家，提供在国内同等的医科大学解剖实验室改造和系统集成的成功案例，单次改造项目不少于5间教室的成功案例，合同备查。如有其他配件请单独报价。

（5）所投产品要求为现有成型产品，不得为特供机型。

5、主要技术指标

5.1  二层4间实验室离子净化主机

| 序号 | 项目 | 数量 | 招标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口原装解剖教研室专用氧离子簇空气粒子净化器 | 4套 | ★解剖教研室有害气体（甲醛）专用处理专用设备。 |
|  |  |  | ★提供有效的生产厂家官方网址。产品要求原装进口 |
|  |  |  | ★杜绝紫外线(宽波、短波)、臭氧、纳米光催化、静电除尘等产品进行投标 |
|  |  |  | ★产品应通过Safety standard安全标准:欧盟2006/95/EC专项认证，同时应通过Electro-Magnetic Compatibility电磁兼容性：欧盟2004/108/EC专项认证，包括EMC（电磁相容）＝EMI（电磁干扰）＋EMS（电磁耐受）两个指标。特别要求此设备要具备要求产品具备防电磁干扰（EMS）的能力。 |
|  |  |  | ★提供进口报关单原件备查。 |
|  |  |  | ★电极发射管，要求镀银,增强净化效果，绝缘等级：F级；防护等级：IP44标准，每套主机不能少于14根粒子发射管。 ★电极发射管，要求水晶玻璃管，内正电极为不锈钢片，外负电极为不锈钢网。 ★每根电极发射管长度不小于520mm的F管 |
|  |  |  | ★设备处理风量：9320CMH ★电极发射管风管内风阻：≤30pa |
|  |  |  | ★为了保证净化器长久使用： 1、电离强度由变化电压来进行控制，不得利用开启、关闭净化器开关调节电离强度； 2、净化器启动后，只允许一个功率高峰； |
|  |  |  | 设备尺寸：610长*272宽*80高 |
|  |  |  | 风管开孔尺寸：585长*245宽 |
|  |  |  | 总功率：110W 供给电源：220V--50hz |
| 2 | 氧离子簇粒子净化主机 手动控制器 | 4套 | ★手动控制器，要求采用原装进口产品与净化离子主机为同一厂家，必须提供原产地证明文件，必须提供有效的生产厂家官方网址，用于证明生产厂家的真实性和具有基本的公司生产规模，现场查询。 ★ 手动控制器：手动模式必须实现8级手动控制，调节空气净化主机净化强度，同时可以控制净化主机离子释放量。 ★要求采用原装进口产品与净化离子主机为同一厂家，必须提供原产地证明文件，必须提供有效的生产厂家官方网址，用于证明生产厂家的真实性和具有基本的公司生产规模，现场查询。 技术资料： 1)1、电源：230V，1-Ph，50 Hz。 2) 保险丝(fuse)：1安培(A)。 3) 尺寸：大约285mm宽 x 216mm高 x 143mm深。 4) 重量：大约5kg。 5) 外壳材料：塑料(PS/PC)。 6) 保护指数：IP55。 7) 环境温度范围：-20oC 至 +60 oC。 8) 手动调控档数：共有8档。 |

5.2电气部分电气改造及新增部分：报价包含（整体安装、调试、原有设备拆除、恢复，交钥匙工程。）

5.2.1  二层4间实验室及一层1间实验室

### （1）方案说明：二楼及101实验室配备一套专用型空气质量监测显示控制系统，可以显示实验室温湿度、有害气体浓度、送风风速风量及净化离子发射强度；根据有害气体浓度及温湿度调整净化离子发射强度；控制送排风；根据温湿度协调控制空调机组。

### （2）硬件技术配置

#### 、控制箱

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌保证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸显示屏 | 5 | 3.5寸真彩 |
| 2 | 控制主板 | 5 | 支持4路传感器信号，支持20路以上IO接口 |
| 3 | 净化主机专用调压器 | 5 | 50HZ、4档调压 |
| 4 | 开关电源 | 5 | 参考品牌：台达、明纬、施耐德 |
| 5 | 控制继电器 | 30 | 参考品牌：施耐德、ABB、西门子 |
| 6 | 按钮 | 20 | 参考品牌：施耐德、ABB、西门子 |
| 7 | 指示灯 | 15 | 参考品牌：施耐德、ABB、西门子 |
| 8 | 断路器 | 5 | 参考品牌：施耐德、ABB、西门子 |
| 9 | 电气柜 | 5 | 国标产品要求3C认证 |
| 10 | 配件及集成 | 5 | 国标产品 |

、传感器

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌保证： |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛传感器 | 5 | 电化学部件：原装进口 |
| 2 | 温湿度传感器 | 5 | 电化学部件：原装进口 |
| 3 | 风速传感器 | 5 | 电化学部件：原装进口 |

### 、现场工作及物料：控制箱挂墙安装、传感器安装、净化主机安装、敷管穿线接线；

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 品牌保证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号电缆 | RVSP 2×0.5 | 230米 | 国标产品，知名品牌 |
| 2 | 控制电缆 | RVV6×0.75 | 510米 | 国标产品，知名品牌 |
| 3 | 电源线 | RVV3×1.5 | 510米 | 国标产品，知名品牌 |
| 4 | 线管 | PVC | 230米 | 国标产品，知名品牌 |

## 5.2.2 一层实验室控制方案

### （1）方案说明

一楼实验室一间实验室按二楼进行改造，其它实验室原有电气箱拆除报废，保留离子控制器另外配备一套专用型空气质量监测显示系统，可以显示实验室温湿度、有害气体浓度、送风风速风量；控制送排风；根据温湿度协调控制空调机组；增加尸体库电气自动箱改造。

### （2）硬件技术配置

### 、控制箱

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌保证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸显示屏 | 4 | 3.5寸真彩 |
| 2 | 控制主板 | 4 | 支持4路传感器信号，支持20路以上IO接口 |
| 4 | 开关电源 | 4 | 参考品牌：明纬、台达、施耐德 参考品牌：明纬、台达、施耐德 |
| 5 | 控制继电器 | 16 |  |
| 6 | 按钮 | 16 |  |
| 7 | 指示灯 | 12 |  |
| 8 | 断路器 | 4 |  |
| 9 | 电气柜 | 4 | 国标产品要求3C认证 |
| 10 | 配件及其它 | 4 | 国标产品 |

、尸体库电控箱

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌保证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制继电器 | 2 | 参考品牌：施耐德、ABB、西门子 |
| 2 | 按钮 | 2 |  |
| 3 | 指示灯 | 2 |  |
| 4 | 断路器 | 1 |  |
| 5 | 电气柜 | 1 | 国标产品要求3C认证 |
| 6 | 配件及其它 | 1 | 国标产品 |

#### 、传感器

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌保证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度传感器 | 4 | 电化学部件：原装进口 |
| 2 | 风速传感器 | 4 | 电化学部件：原装进口 |

### ④、现场工作及物料：控制箱挂墙安装、传感器安装、净化主机安装、敷管穿线接线；

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号电缆 | RVSP 2×0.5 | 240米 | 国标产品，知名品牌 |
| 2 | 控制电缆 | RVV6×0.75 | 520米 | 国标产品，知名品牌 |
| 3 | 电源线 | RVV3×1.5 | 410米 | 国标产品，知名品牌 |
| 4 | 线管 | PVC | 240米 | 国标产品，知名品牌 |

5.2.3楼顶屋面电控方案

### （1）方案说明：所有风机的电气控制及空气质量监测显示控制系统的配电由楼顶电气柜完成，原有电气柜拆除报废，总配电仍旧由原有电缆完成，楼顶电气柜至各送排风机敷设槽式桥架走线；至各实验室每层敷设槽式桥架后由线管引入控制箱，每台送排风机设计本地及实验室控制两种模式，方便实验室操作及维护检修；同时根据原有空调机组开放协议情况，对其原有实验室的空调系统进行整合控制。

### （2）硬件配置

①、电气柜配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌保证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑壳断路器 | 1 | 参考品牌：施耐德、ABB、西门子 |
| 2 | 空气开关 | 20 |  |
| 3 | 接触器 | 20 |  |
| 4 | 热继电器 | 20 |  |
| 5 | 指示灯 | 20 |  |
| 6 | 按钮 | 40 |  |
| 7 | 旋钮 | 20 |  |
| 8 | 低压配件 | 1 |  |
| 9 | 电气柜 | 1 | 国标产品要求3C认证 |
| 10 | 成套 | 1 | 国标产品 |

②、现场工作及物料

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 品牌保证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力电缆 | YJV 3×2.5+1×1.5 | 1150米 | 国标产品 |
| 2 | 槽式桥架 | M-300×100 | 95米 | 国标产品 |
| 3 | 槽式桥架 | M-200×100 | 75米 | 国标产品 |
| 4 | 配件 |  | 1项 | 国标产品 |

（二）普通货物采购部分，（包含：移动式不锈钢解剖台、边台、吊顶、标本柜）

1、投标产品要求：

（1）为了杜绝假冒伪劣产品以次充好，所提供货物必须是新的没有使用过的产品；

2、主要技术指标：

| 序号 | 项目 | 数量 | 招标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解剖台 | 12张 | 规格：2100*750*840 技术指标： - 台面部分：解剖台采用轴承导轨单向平移结构。拉开解剖时可随意紧贴箱体侧面，不占用实验室空间，不污染实验员的衣服。台面材料厚度为1.2mm,SUS304,内部加强筋为25*38*1.5mm不锈钢管。解剖台的材料表面做亚光拉丝处理，耐酸碱，有很好的抗腐蚀性能。 - 内箱体为1.2mm,,SUS304不锈钢板冲压成型。 |
| 2 | 边台 | 192延米 | 技术指标： 1、12.7mm国产实芯理化板台面 2、64延米两层机构可放置书包 - 含不锈钢水池8个 - 无甲醛箱体板 |
| 3 | 吊顶 | 290 ㎡ | 技术指标： - 含拆除、安装 - 国内知名品牌 - 石膏板吊顶 |
| 4 | 标本柜 | 60延米 | 技术指标： - 304不锈钢加强型挂杆 - 超强度钢化玻璃 - LED射灯 - 304不锈钢框体 |

（三）机电安装及土建、拆除、恢复部分（包含：送、排风机安装，送排风管安装，1-3层竖井土建拆改、恢复，解剖台改造、下排风改造及地面恢复）

1、投标产品要求：

（1）为了杜绝假冒伪劣产品以次充好，所提供货物必须是新的没有使用过的产品；

（2）所有产品那必须是国标产品。

2、主要技术指标：

| 序号 | 项目 | 数量 | 招标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低噪声离心排风机组 | 10台 | - 排风量7000--9500m3/h,风压根据现场实际匹配；国内知名品牌；（含：土建基座、防雷设施及整体安装） 技术指标： 1、密封箱体结构，匹兹堡蜗壳联接结构，超静音设计，高 效率运行 2、型材为钢制模压成型，箱体材料外侧采用优质彩钢板，板厚≥0.8mm 3、风机采用防雨型风机箱，包括出风口45°下弯（防腐要求见喷漆工艺）、防护安全网（采用不锈钢丝网，φ≥ 1.0mm，网格约20×20mm，固定牢固，不得晃动。）等部件， 4、风机叶轮能应满足空气动力性能的要求； 5、风机外表面光滑、平整、外观美、重量轻、高效率、噪声低、耐腐蚀，还具有流量大、抗振性能好、运行平衡、可靠、高效、节能； 6、传动装置若采用皮带传动，应包括有皮带轮、三角皮带和皮带防护罩，皮带防护罩由钢板制成，且符合可接受的安全条例，三角皮带应具有防油、防火、防热、防尘、防爆裂等良好性能，能长时间连续工作。采用美国力比、德国奥比、日本三星或相同品质的三角皮带。皮带的最小使用寿命≥5000小时。风机皮带传动系统采用锥套式结构皮带轮，叶轮平衡精度等级不低于 G4.0。 7、具有防雷接地接线装置。 8、噪声限值≤75dB（A）。 |
|  | 低噪声轴流管道排风机 | 1台 | 1、排风量20000-30000m3/h,风压根据现场实际匹配；国内知名品牌；（含：防雷设施及整体安装） |
| 2 | 低噪声新风机组 | 4台 | - 新风量4000--6500m3/h,风压根据现场实际匹配；国内知名品牌；（含：土建基座、防雷设施及整体安装） 技术指标： 1、密封箱体结构，匹兹堡蜗壳联接结构，超静音设计，高 效率运行 2、型材为钢制模压成型，箱体材料外侧采用优质彩钢板，板厚≥0.8mm 3、风机采用防雨型风机箱，包括出风口45°下弯（防腐要求见喷漆工艺）、防护安全网（采用不锈钢丝网，φ≥ 1.0mm，网格约20×20mm，固定牢固，不得晃动。）等部件， 4、风机叶轮能应满足空气动力性能的要求； 5、风机外表面光滑、平整、外观美、重量轻、高效率、噪声低、耐腐蚀，还具有流量大、抗振性能好、运行平衡、可靠、高效、节能； 6、传动装置若采用皮带传动，应包括有皮带轮、三角皮带和皮带防护罩，皮带防护罩由钢板制成，且符合可接受的安全条例，三角皮带应具有防油、防火、防热、防尘、防爆裂等良好性能，能长时间连续工作。采用美国力比、德国奥比、日本三星或相同品质的三角皮带。皮带的最小使用寿命≥5000小时。风机皮带传动系统采用锥套式结构皮带轮，叶轮平衡精度等级不低于 G4.0。 7、具有防雷接地接线装置。 8、噪声限值≤75dB（A）。 |
| 3 | 消声器 | 10台 | 规格：800*400mm 技术指标：国内知名品牌 |
| 4 | 止回风阀 | 14台 | 规格800*400mm 技术指标：国内知名品牌 |
|  | 防火阀 | 14台 | 规格800*400mm 技术指标：国内知名品牌 |
|  | 手动调节阀 | 320*320 6只 400*250 4只 320*160 4只 320*250 16只 800*200 2只 500*320 2只 630*400 4只 400*200 2只 | 技术指标：国内知名品牌 |
| 5 | 1.0mm镀锌钢板 | 810 m2 | 整体安装，★所有风管连接必须使用角铁法兰连接，不得使用共板式法兰连接。 技术指标：国内知名品牌，国标产品 |
| 6 | 0.8mm镀锌钢板 | 1070 m2 | 整体安装，★所有风管连接必须使用角铁法兰连接，不得使用共板式法兰连接。 技术指标：国内知名品牌，国标产品 |
| 7 | 0.6mm镀锌钢板 | 587 m2 | 整体安装，★所有风管连接必须使用角铁法兰连接，不得使用共板式法兰连接。 技术指标：国内知名品牌，国标产品 |
| 8 | 一层送排风管、二层送排风管及屋面拆除风管 | 2350m2内 | 技术指标：拆除符合可施工要求，整体废品清运、现场达到干净整洁要求。 |
| 9 | 一层实验室、二层实验室及屋面土建拆墙、恢复、防水处理 | 255m2 | 技术指标：参照装修工程规范，原拆原建，包含瓷砖。 |
| 10 | 橡塑保温棉 | 1000m2 | B1级2.0 技术指标：国标 |
|  | 保温胶水 | 10KG | 9桶 技术指标：国标 |
| 11 | 解剖台改造 | 24张 | 技术指标： 1、304不锈钢框架 2、1.0mm不锈钢围边 |
| 12 | 下排风改造及地面恢复 | 4间 | 每间实验室改造面积：68平方米 技术指标： 1、1.0mm镀锌钢板风道铺设 - 铺设防滑防油地砖 |
| 13 | 双层送风百叶 | 600*600 24只 500*250 8只 | 技术指标：根据实际现场调配 - 国标产品 - 铝合金喷塑 |
| 14 | 配套施工项目辅材及恢复辅材 | 1批 | 支吊架制作安装、屋面大排风管修补、防腐处理；一、二层实验室走廊通排风整修。 技术指标：参照装修工程规范 |
| 15 | 粉刷涂料 | 540m2 | 技术指标： - 国标产品、国内知名品牌 - 涂刷两遍 |

四、项目实施过程中严格执行现行国家、省质量验收规范。

第三章投标人须知

一、投标人资质要求

1、项目经理须具备二级以上（含二级）建造师资格

2、采购内容需要的相关资质

二、投标人应提供以下资格证明文件

★(1)企业法人营业执照（复印件）

★(2)资质证明（复印件）

★(3)法人代表授权书(法定代表人签字并加盖公章，未按要求签署将导致废标)

★(4)安全生产许可证（复印件）

★(5)税务登记证（复印件）

★(6)法定代表人及投标代表身份证明（身份证复印件）

★(7)建造师资格证书，二级以上（含二级）资格，具有安全考核合格证

(8)投标单位情况表(格式附后)

投标人须携带所有资质证书原件备查。

三、投标人应提供以下商务技术文件

★1、投标函

★2、开标一览表（正本中的开标一览表为唱标专用，不接受单独密封的开标一览表）

★3、投标保证金（以到达采购机构保证金账户时间为准）

4、施工组织方案：

a.施工组织安排及现场管理机构；

b.施工机械、材料进场计划；

c.施工劳动力来源及进场计划；

d.施工方案；

e.施工进度计划安排；

f.施工平面布置及临时设施；

g.现场安全施工保证措施；

h.工期保证措施。

i.施工难点、问题的预防及处理；

j.计划开工、竣工日期和施工进度表;

k.确保工程质量的技术组织措施;

l.确保安全生产的技术组织措施;

m.确保工期的技术组织措施。

5、工程概算

6、分项报价

7、装修及装饰材料价格明细表(格式附后)

8、本工程项目经理班子配备情况：

9、质量目标，分部、分项质量措施

10、安全目标及措施，文明施工措施

11、竣工后服务的内容及承诺

四、投标人须知前附表

| 采购人: 南京医科大学 地址: 联系人: 联系方式: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 集中采购机构: 地址: 项目经办人: 联系方式: |  |  |
| 项目名称: 项目编号: |  |  |
| 序号 | 条款名称 | 备注 |
| 1 | 投标人资质：建筑装修装饰工程专业承包三级（含三级）以上企业及机电安装工程施工总承包三级（含三级）以上企业，注册资金500万以上企业 |  |
| 2 | 是否接受联合投标：不接受 |  |
| 3 | 踏勘现场时间、地点： 标前答疑会时间、地点： |  |
| 4 | 投标截止及开标时间： 2014年 07月03日上午 9时00 分。 投标文件递交及开标地点：2014年 07月03日上午09 时00 分。投标人应在此之前将密封的投标文件送达南京市汉中路140号南京医科大学行政楼四楼会议室，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。 |  |
| 5 | 投标有效期：九十天 |  |
| 6 | 投标文件份数：正本一份 副本三份 |  |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |  |
| 8 | 竣工时间：合同签订后60日历天 |  |
| 9 | 质量保证金：甲方应在工程验收合格无异议后5个工作日内，在预付尾款中按本合同合计金额 5 %比例预留质量保证金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。 |  |
| 10 | 付款方式：按履约进度付款。预付款30%，形象工程过半后付款50%，在工程全部竣工验收合格交付使用后一次性付清余款。 |  |

## 五、说明

本招标文件依据《中华人民共和国招标投标法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家有关法律法规编制。

### （一）定义

1“采购人”系指本次采购项目的用户单位。

2“投标人”系指登记领取本招标文件，且已经提交或准备提交本项目投标文件的供应商。

3“采购机构”系指本次招标采购活动的组织方。

4“工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮、清运垃圾、机电安装、设备调试等与此项目相关的工作，此项目属于交钥匙工程。

### （二）合格投标人

1、必须符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、具有工程施工资质并具备一定施工能力的工程公司。

3、有资格获得本合同的投标人，至少应满足本须知所要求的最低资格标准。

### （三）投标费用

投标人应承担其参与投标活动的一切费用。在任何情况下采购机构及采购人对上述费用均不负任何责任。

### （四）现场考察

在采购机构组织组织已经报名参加本项目投标的供应商对施工现场进行实地考察。

时间：2014年6月27日下午14：00-16：30

地点：南京市江宁区天元东路818号，南京医科大学解剖楼。

联系人：丁主任             联系电话：13951890099

### （五）委托

如投标人代表不是该投标企业法定代表人，须持有《法定代表人授权书》 （统一格式）

## 六、招标文件

### （一）招标文件的构成

招标文件由下列文件及在招标过程中发出的更正和补充文件组成：

第一章 投标邀请

第二章 采购人需求

第三章 投标人须知

第四章 开标、评标与定标

第五章 合同主要条款及合同格式

第六章 投标格式

第七章 图纸（如要求）

招标过程中发出的更正和补充文件

### （二）招标文件的澄清和修改

1、在投标截止时间5日前，采购机构可对招标文件进行澄清或修改，并以书面形式通知所有报名成功及获取招标文件的供应商。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

2、在投标截止时间前，采购机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提出问题的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

3、对招标文件的修改，将以更正公告的形式并通知已领取招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

4、为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

## 七、投标文件

### （一）投标文件的编制要求

执行最新建设行政主管部门颁布的相关文件及以下要求

1.投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则投标无效。

2、投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购机构和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

3、投标文件以及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

4、投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

5、投标文件必须编排页码，且页码连续。

6、招标文件中，凡标有“★”的内容为必须实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，投标无效。

### （二）投标文件的构成

1、投标文件由资格证明文件、商务部分、技术部分、价格部分和其他附件部分组成。

2、投标文件应装订牢固，如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

3、投标文件数量：正本一份，副本三份。若副本和正本内容不符，以正本为准。

4、所有投标文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作；建议投标文件采用双面打印或复印。

5、投标文件附件的编制

投标文件附件由投标人视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文统一编码装订。投标文件附件应包含以下内容：

（1）施工用料的品牌、规格、等级及质量标准；

（2）各种费用预算；

（3）施工过程的管理措施及竣工后的维修承诺；

（4）工程的质量标准；

（5）施工组织设计；

（6）公司的业绩简介。

（7）工程量清单中所有工程细目的单价和总价；

(8)安装、验收标准

### （三）投标文件的签署及规定

1、★投标文件的正本必须用不褪色墨水书写或打印，并由法定代表人或经法定代表人正式授权的投标代表在投标文件上签字并加盖公章，否则将被视为无效投标文件。副本可采用正本的复印件。

2、★投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须由法定代表人或法定代表人授权代表签字并加盖公章，否则将被视为无效投标文件。

3、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### （四）投标文件的密封及标记

1、★正本单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明 “正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

收件人： 南京医科大学

项目名称：解剖学实训实验室改造工程采购及服务

项目编号：NYD20140703

投标人名称：

投标人地址: 南京市汉中路140号南京医科大学行政楼四楼会议室

联系人: 何老师、电话及传真号码： 86862720

在规定的开标时间：2014年07月01日上午9：00时之前不得启封

2、封口处应有投标代表的签字或投标人公章，未完好密封的投标文件将被拒收。

### （五）投标文件的修改与撤回

1、在投标截止时间前，投标人可以书面形式提出修改和撤回其投标文件。

2、在投标截止时间后，投标人不得对投标文件做任何修改和撤回。

### （六）投标文件的递交

1、所有投标文件应在投标截止时间前送达采购机构开标地点。

2、采购机构将拒绝接收以下情况的投标文件：

（1）未按要求密封的投标文件，采购机构拒绝接收；

（2）投标截止时间后送达的投标文件，为无效投标文件，采购机构拒绝接收；

（3）未按要求交纳投标保证金的，采购机构拒绝接收。

### （七）★投标有效期

投标有效期为九十天，投标有效期不足的投标无效。

### （八）投标报价方式及要求

1、所有投标均以人民币报价。要求为：此招标项目的固定总价。

2、投标人要按使用材料的品牌、型号或规格、种类、数量等内容填写单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

3、投标人所报的单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变并不因劳务、材料、机械等成本的价格变动而做任何调整。

4、对于非标准项目的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

5、投标人如需用外汇购入某些材料物资，须折合人民币计入总报价中。

6、最低报价不能作为中标的保证。

7、投标报价超出采购预算的按废标处理。

第四章  开标、评标与定标

## 一、开标

（一）采购机构在招标文件中规定的时间、地点开标。开标由采购机构主持，采购人、投标人代表和有关方面代表参加。

（二）投标文件密封情况确认制。唱标开始前，由学校招标小组对全部投标文件的密封情况进行检查。

（三）开标过程由 南京医科大学监察处 监控。

（四）开标时，招标小组将宣读投标人名称、投标项目名称、投标价格、竣工日期及修改或撤回投标的通知、与投标报价有关的声明以及采购机构认为合适的其他内容。采购机构将做开标记录，只有开标时宣读的投标声明，在评标时才予以考虑。

（五）投标人必须按招标文件要求格式填写“开标一览表”，未按要求填写“开标一览表”的投标无效。

## 二、评标

（一）评标委员会的组成。评标工作由采购机构负责组织，具体评标事宜由依法组建的评标委员会负责，评委会应推举一名主任主持现场评标活动。评标委员会成员由采购人代表和专业技术方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。

（二）评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件规定的评标方法评审。

（三）由  南京医科大学监察处  监控评标过程。

## 三、评标程序

### （一）投标文件的初审

1、招标小组按招标文件规定的评标方法和评审细则，对各投标文件进行资格性检查和符合性检查。

2、投标文件出现下列情况之一的将被认定为无效投标：

(1)投标人未按招标文件要求提交的；

(2)超出经营范围投标的；

(3)投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（资格证明文件不全或无效的）；

(4)未按招标文件规定要求签署、公章的；

(5)投标文件提供虚假材料的；

(6)投标有效期不足的；

(7) 法定代表人授权书无法定代表人签字或没有加盖投标人公章的；

(8) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(9) 投标人对采购人、采购机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

(10)投标文件未完全满足招标文件中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

(11) 按有关法律、法规、规章规定属于无效投标的。

3、招标小组对投标文件的判定，只依据投标文件本身真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实不正确的内容时除外。没有实质上响应招标文件要求的投标，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使投标成为实质上响应的投标。

4、被招标小组确定为投标无效的，其投标文件即被视为未通过初审，不得参与投标的评价。

### （二）投标文件的澄清

1、评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，招标小组可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容,由其投标代表签字后提交。

3、招标小组对初步被认定为初审不合格或无效投标时应及时告知，由评标委员会主任将集体意见现场及时告知投标人代表，以让其核证、澄清事实。

4、投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

5、除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

6、除招标小组要求澄清的情形外，从开标之日起至授予合同为止，投标人不得就其投标有关的事项与采购机构、采购人和招标小组接触。

### （三）投标的评价

1、招标小组只对通过初审的投标文件进行评价和比较。

2、评标方法：

本次评标采取综合评分法。最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，将招标文件的具体要求量化分值，再根据投标文件满足招标文件的程度对投标文件进行打分，将投标人的综合得分按从高到低的顺序进行排列，排在第一位的即为中标人。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。

（四）、评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令 第12号）、《工程建设项目货物招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令 第27号）等有关规定，制定本办法。

1、评标组织

评标工作由招标小组负责，成员按有关规定由招标人代表和专家组成，组成人数为五人（含）以上单数。

2、评标原则

（1）、必须遵守我国政府的政策、法规，做到公平、公正、诚信，必须正确对待所有的投标人，维护其合法权益。

（2）、评标过程中，严格以招标文件、补充和澄清问题的答复为依据。

3、评标方法

采用综合评估法。先评技术资信部分，最后评审商务部分。在技术、资信综合得分前三名的投标人中取经评审的最低投标价的投标人为第一中标候选人。技术、资信两部分综合得分前三名的投标人，在商务评审中被判定为废标的，应当由第四名递补为第三名，并依次类推。

4、开标的程序

本工程开标由招标小组对技术、资信、商务部分进行评审。

5、评审细则

本次评标分三步进行，具体为：技术标的审查和综合评估、资信标的审查和综合评估、商务部分评审。

（五）技术标的审查和综合评估

1、符合性审查

评标委员会将根据招标文件及有关法律法规，对各投标人的投标文件进行系统的评审和比较，审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。

凡投标文件符合性审查不合格者将不进入下一步综合评估。

2、技术评分（0-50分）

评标委员会专家组针对投标人所投设备的以下单项内容进行评审：

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统的稳定性、可靠性及离子管数量偏差情况 | 10 | 系统的稳定性2分、可靠性3分及离子管数量5分（注：离子管必须为镀银管且单机离子管数量不得偏差，否则作废标处理） |
| 2 | 系统技术的先进性 | 5 | 优良6-10分，一般1-5分（提供净化离子设备必须为进口设备，并提供海关报关单与原产地证明，电气控制元件为进口品牌） |
| 3 | 投标产品的实用性、外观、性能、质量 | 5 | 优良3-5分，一般1-2分 |
| 4 | 施工组织设计及施工工方法是否全面 | 5 | 施工组织设计涉及到各分部分项工程施工方法全面完整，各项措施针对性强且合理可行的5分，单项不全扣2分以上。 |
| 5 | 质量保证措施及质量通病预防措施，品、半成品的保护措施 | 6 | 有保证工程质量的硬性措施且措施内容完整、合理可行、有针对性的得2分，有质量通病预防措施且措施内容完整、合理可行、有针对性的得2分，有施工过程对成品、半成品的保护措施得2分，无措施0分 |
| 6 | 施工进度计划 | 2 | 有施工进度计划（横道图或网络图）并符合招标文件工期要求的得2分，进度计划措施不完善的扣1分，无计划0分。 |
| 7 | 售后服务措施 | 3 | 有售后服务 3分，不完善的扣0.1-0.5分。无售后服务0分。 |
| 7 | 详细的施工原理图纸 | 8 | 详细的完整的施工原理图及优化技术方案8分，空调通风原理图、工艺设备原理图、施工设计说明、施工工艺说明完整得8分，图纸不全每个扣2分，没有不得分。 |
| 9 | 施工平面布置图 | 3 | 有施工平面布置图（有水源、电源线路、卫生间布置）得3分，平面布置图不合理、不全面的扣0.1-0.5分，无平面布置图0分。 |
| 10 | 工期 | 3 | 有完善保证工期措施得2分，措施不完善扣0.1-0.5分，没有措施0分。 |

注：以上专家评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2（四舍五入）。

各评标委员给出的分值的算术平均值为该投标人的技术部分得分（A）。

（六）资信标的审查和综合评估

1、符合性审查

1.1投标须知第11条规定的投标文件有关内容未按投标须知第19.3款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；

1.2投标文件未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊、无法辨认的；

1.3投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的。

凡投标文件符合性审查不合格者将不进入下一步综合评估。

- 资信综合评估（0-20分）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位实力 | 10 | 1） 投标人注册资金500万元及以上人民币的得1分； 2） 投标人通过ISO质量体系认证的得1分； 3） 投标人具有机电安装三级以上资质、装饰装修三级以上资质的得2分； 4） 投标人具有安全许可证及具有信誉企业资质的得1分； |
| 2 | 投标文件的编制质量 | 3 | 投标文件编制完整、总体编排有序，格式规范、装订整齐、页码清晰，得5分；每有一项不符合要求的扣 1 分，最多扣5分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。 |
| 3 | 本工程管理成员配备 | 2 | 建造师、工长、质检员、技术员、安全员，出具相应的资格证明，其中建造师和安全员还必须具有安全考核证，符合要求得2分，不符合要求或没有不得分。 |
| 4 | 业绩 | 5 | 投标人2010年以来完成单项机电安装及装修装饰合同的金额在200万元以上类似业绩的得1分，满分5分（以合同或中标、成交通知书为准） |
| 合计 |  | 20 |  |

资信部分由招标小组全体查阅投标文件相关内容，根据资信、业绩评审标准打分，作为资信标得分（B），资信标得分保留小数点后二位。各评标委员给出的分值的算术平均值为该投标人的资信得分

技术及资信的综合得分为（A+B），保留小数点后两位。

- 商务标的审查和资格评估

1、商务开标

本次招标的商务标将在在规定时间和地点举行的开标会议商务综合评估（0-30分）

| 序号 | 投标单位 | 平均投标价 | 投标报价 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注明：在所有有效投标报价中，去掉一个最高报价和一个最低报价后取算术平均值（若有效报价不超过五家则直接取算术平均值），以平均值作为标准值，向上浮动10%，向下浮动20%，对进入这30%范围的所有投标报价按中间插入法进行计算，得出各投标报价的得分,标准值得30分.

1、评标基准价为：所有有效投标人投标价的算术平均值；

2、当投标人的投标价等于评标基准价时，得满分30分；

3、当投标人的投标价高于评标基准价时，以1为系数乘以偏差率，做相应减分；当投标人的投标价低于评标基准价时，以0.5为系数乘以偏差率，做相应减分。

偏差率=100%×∣(投标人报价一评标基准价)/评标基准价∣;

当偏差＜0时：得分=30-0.5×∣偏差率∣×100;

当偏差=0时：得分=30;

当偏差＞0时：得分=30-1×∣偏差率∣×100

修正错误的原则如下：

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

(2)当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

(3)合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准，并修改小计（合计）金额，总投标价不变；

当评标委员会按照上述原则修正错误， 凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标人报价，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

3、商务评审

评标委员会根据综合评审内容对各投标人递交的投标文件进行综合评分后，推荐技术资信综合评分前三名的投标人进行商务评审。

- (八）、推荐中标人与定标

1、评标委员会根据评标办法进行评标，并向招标人提交评标报告，评标报告由全体评标委员会成员签字后有效。

2、评标委员会应在评标报告中推荐在技术资信综合得分前三名的投标人中取经评审的最低投标价的投标人为第一中标候选人，次第价的为第二中标候选人。

3、使用国有资金投资或者国有资金占控股或者主导地位的项目招标，确定中标人须严格按照国家计委等7部委第12号令、建设部89号令中有关规定执行。

4、先是技术入围，然后入围中选最低价为最优价中标。

第五章投标格式

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式，投标人应参照这些格式编制投标文件。

1.投标文件封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标单位：（公章）

投标代表：

电话：

投标日期：

2.投标函

致：(         )

（施工单位全称）授权（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）(项目编号)的有关活动，并进行投标。

经考察现场并研究上述工程的图纸、合同条款、技术规范和工程量清单，我方愿按招标文件要求承包上述工程的施工。为此：

１、提供工程预算书、施工组织方案、分项工程报价及总体工程报价书等正本１份；副本4份；

２、工程报价：（大写）：元人民币；

３、保证遵守文件中的有关规定和收费标准。

４、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

５、愿意向贵方提供任何与该项项目有关的数据、情况和技术资料。

６、本文件自投递之日起90天内有效。

７、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                           传真：

投标人（公章）：

投标代表（签字）：

日期：

3.开标一览表

投标人：                     项目编号：

| 包号 | 工程名称 | 投标总报价 (万元人民币) | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：投标报价之和应与“投标函”中投标总报价一致。

投标声明：

投标人（公章）：

投标代表（签字）：

4.价格明细表

投标人：                           项目编号：

| 序号 | 材料名称 | 产地品牌 | 规格 | 单价（元） | 数量 | 总价 （元） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标代表（签字）：

注明：投标人应在材料报价表中详细说明所投材料规格、型号、档次、价格等详实内容，所提报的材料必须环保。

5.法人代表授权书

:

（投标人全称）授权(投标代表姓名)为全权代表,参加贵处组织的(施工项目)

项目(项目编号)招标活动，全权处理本项目活动中的一切事宜。

法定代表人（签字）：

投标人(公章)：

日期：

附:

投标代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

6.近三年施工项目情况

投标人(公章)年月日

| 序号 | 项目名称 | 施工时间 开工日期 竣工日期 | 施工项目 负责人 | 项目面积 (万平米) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标代表（签字）：

7投标单位情况表

投标单位(公章)：                                                                                  填表日期：2011年月日

| 单位名称 |  |  |  | 代号 |  |  | 电话 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  | 企业负责人 |  |  |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 信箱号 |  |  | 传真 |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |
| 一、 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 优势 及 特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 单位概况 | 职工 总数 | 人 |  | 生产工人人 |  |  |  |  |  | 上一年 主要经 济指标 |  | 指标名称 |  |  | 计算单位 |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程技术人员人 |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  | 资金 来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |  |  | 实现利润 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |  |  | 主要 工程 项目 |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定 资产 | 原值万元 |  | 资金 性质 |  | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 净值万元 |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地 面积 | 平方米 |  | 房屋建筑面积平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂房建筑面积平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |  |
| 三、 主要项目情况 | 项目名称 |  | 上年产值 |  |  |  | 获取优质工程与否 |  |  |  |  |  | 主要施工设备及设施 |  |  |  |  |  | 主要用户名称 |  |  |